**体表加温仪技术参数**

**（2台，市场询价：3万元/台，共计6万元）**

一、 产品技术要求

1、具有复温和降温双重功能，既可升温也可降温。

2、釆用进口的测温芯片和防溢水的快速拔插自锁接头，方便，快捷，防漏。

3、釆用7英寸大屏幕液晶显示，全中文提示,界面清晰直观，操作简单，开机即可正常工作。

4、 釆用优质低噪音磁力水泵和风扇，保证主机能长期连续工作。

5、 本机具有缺水、超温、故障报警提示功能。

6、水毯釆用TPU材料耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀,可任意折叠，弯曲，消毒，易拆洗。管路接口为≥4通道设计：可单毯、单帽、双毯、四毯同时使用，提高工作效率。

7、本机釆用体温和毯温双重自动控制系统，可分别控制主机降温工作。

8、体温探头具有液温和肛温检测功能。

二、 技术指标要求

1、降温时,毯面最低温度≥1°C,毯温控制温度1°C~25°C范围内连续可调。

2、升温时，毯面设定温度在32. ℃〜40. ℃范围内连续可调，具有超温保护功能。

3、体温传感器温度设定范围:制冷30.℃〜40.℃,制热30.℃〜37.℃。

4、 具有自动启动及断电保护断电前的工作状态（设定的参数）功能。

5、 降温速率：空载平均1。C/分钟，升温速率：空载平均1。C/分钟。

6、 电源：AC220V±22V, 50Hz±lHz 整机功率〈700VA,噪声＜60dBo

7、 工作方式：连续