新生儿暖箱

（12台，市场询价：1.865万元/台，共计22.38万元）

主要功能、技术参数及要求：

- 输入功率：≤1000VA；

- 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

- 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

- 独立的超温保护系统；

- 具有湿度显示功能和湿度控制功能；

- >37℃温度设定功能；

- 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

- 产品具有自检功能，故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等；

- 嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

- 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

- 采用进口有机玻璃；

- 双层恒温罩，自动风帘装置；

- 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

- 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有数据储存功能；

- 具有正门独立锁定装置；

- 具有RS-232接口；

- 采用低噪音的无刷直流电机；

- 箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）；

- 肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）；

- 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

- 升温时间：≤30min；

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

- 2温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

- 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

- 婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）；

- 湿度显示范围：0%RH—99%RH；

- 湿度控制范围：0%RH—90%RH；

- 湿度显示精度：±5%RH内。