**临时起搏器技术参数**

1. 起搏模式：SSI（AAI，VVI），SOO（AOO，VOO）
2. 起搏频率：30-200ppm
3. 脉冲波形：恒定电压-非对称斜顶形矩形负脉冲
4. 脉冲幅度：0.1-10．0V
5. 脉冲宽度：0.06-2.0ms
6. 感知灵敏度 ：0.5-20mV
7. 输入阻抗：>150KΩ
8. 不应期：250ms
9. 频率上限：200ppm
10. 紧急起搏参数：起搏模式：SSI，频率：70ppm，脉冲幅度：10V，脉冲宽度：1.5ms感知灵敏度：2.0mV
11. 指示灯：起搏、感知、低电量指示灯
12. 心内图（EGM）：有，包括起搏/感知事件标记和事件间期
13. P/R波峰值测量 ：0.5mV-20.0mV，连续自动更新
14. 阻抗测量：200-4000Ω，连续自动更新
15. 起搏百分比记录：过往5天起搏百分比，每3小时统计一次。
16. 自检功能：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控
17. 电除颤保护、静电保护，噪声反转，奔放保护
18. 两节IECLR6型（AA型）1.5V碱性电池
19. 电池使用寿命：≥14天。取出电池后的运行不少于60秒。
20. 其他：起搏暂停、低电提示报警、自动锁屏和心内图幅度缩放