胰岛素泵技术参数

（10台，市场询价：2.98万元/台，共计29.8万元）

- 基础率分段：24/48段

- 基础设置步进量：0.1/0.05u

- 输注频率： 2～60次/小时

- 每次最小给药量：0.05个u

- 输注方式：基础率输注、临基率输注、大剂量输注、方波输注

- 手动大剂量输注(智能模式/三餐模式)、方波大剂量输注。

- 大剂量输注速度：可调整

- 基础快设数据库：6/24段法双数据库可选

- 基础率设置范围： 0～5u。

- 临机率设置范围：速度0～200%，时间0～24小时。

- 手动大剂量设置范围：a.常规设置范围0～20u;b.最大可修正范围0～85u。

- 日总量最大值：a.60u; b.医生200u

- 大剂量向导：有

- 基础率校准：有

- 基础率方案：可预存多套

- 装药方式：自动复位，自动计算所装药量

- 报警方式：铃声

- 警示方式：a)大剂量输注结束后30min就餐提示；b)电压低于1.2v时低电压提示；c)药液低于20u时低药液提示；d)无输注液时药完报警；e)输注管道阻塞达到6u之前阻塞报警。

- 操作及警示回顾：每项50条

- .具有看家狗功能，输注安全

- 菜单：开放式，可自由规划

- CPU数量：双CPU

- 最大装药量：305u

- 输注管路接口形式：标准鲁尔接口（正反旋均可）

- 防水等级：IPX8级