生物显微镜参数

一、观察方式明场，可升级相差/荧光/暗场/偏光/DIC。载玻片支座可以防止载玻片破裂。LED 照明提供白色均匀冷光，光源平均可以使用50年，显微镜载物台为自支撑结构。圆角设计。机身整体防霉。

二、详细技术指标：

  - 光学系统：HC无限远光学系统,具有轴向和径向双重色差校正，衬度、清晰度极佳。45mm国际标准齐焦距离，光学部件防霉；

  - 主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定；

  - 调焦机构：调焦旋钮高度可调，2档同轴调节钮，带有限位功能

  - 光源系统：LED发光二极管照明，亮度可调节。无热辐射，全亮度可用100,000小时；

  - 物镜转盘：电动六孔内倾式物镜转盘，具备两个快捷键，使不同物镜快速切换，快速实现不同倍数的比对。

  - 自动光源管理功能：在转换不同倍数物镜时，保证在同一亮度下观察，避免了高倍换低倍物镜时，光源过亮对眼睛的刺激：

  - 聚光镜：带孔径光阑电动聚光镜，与物镜倍数自动匹配，不用更换聚光镜即可扩展暗视野、相差功能；

  - 载物台：人体工学载物台，高硬度陶瓷台板，左右手操作可更换

  - 夹片器：安全片夹，可以防止载玻片破裂；

  - 高反差平场消色差物镜

10X（N.A. 0.25, W.D. 17.6）

20X（N.A. 0.40, W.D. 0.9）

40X（N.A. 0.65, W.D. 0.36 spring）

100X（N.A. 1.25, W.D. 0.1 spring, oil）

  - 观察筒：30度倾角，铰链式三目观察筒，50/50分光，屈光度、瞳间距可调；

  - 目镜：10X高眼点目镜，视野数22；

三、数码成像系统参数：

3.1高速USB2.0接口，≥480Mb/s

3.2≥真正的500万像素彩色CMOS逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补

3.3动态范围大，支持静态的图像捕捉（JPG、BMP）

3.4即插即用，无需外接电源

3.5支持标准C-MOUNT镜头及各类定制镜头, 坚固耐用的铝合金外壳

2023年医疗设备购置预算项目（检验科）相关参数

10.全自动核酸分子杂交仪（分子遗传组）

- 性能特点：

- 全自动：集分子杂交，孵育，洗膜、显色一体自动化实验

- 温控恒定：采用单片机控温技术，保证反应区温度准确，均匀，恒定，温度精度：±0.5℃。

- 加吸液准确：自动高精度三通道加吸液技术，保证精准度，5ml ±5%。

- 防污染：每份标本独立反应，防止交叉污染

- 平台通用：可以实现一机多用（地贫、耳聋、G6PD、HPV等）

- 技术参数：

- 通量：48人份/批或者3~48人份之间随意选择

- 温控范围：30∼70℃可调

- 温度分辨率：0.05℃

- 控温精度：±0.5℃

- 温度均匀性：±0.5℃

- 超温保护器：85℃ +5℃时断开

- 定位准确性：≤0.5mm

- 整机工作噪音：≤55dB

- 实验室环境：温度5∼40℃  相对湿度：≤80%

- 工作电源：AC220V 50Hz 600VA

- 主机外型尺寸：600mm×670mm×480mm （W×D×H）（±10mm）