体外膈肌起搏器招标参数

1. 脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标 准状态 40Hz；

2. 脉冲宽度：200us；

3. 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 次/分钟，可选择， 默认标准状态 9 次/分钟；

4. 刺激强度(输出脉冲幅度)：0~30 单位，可调节；

5. 治疗时间(指每一次治疗的持续时间)：5、10、15、20、25、30、60、120min， 可选择，有倒计时功能；

6. 具有贴片位置提示功能；

7. 内置锂电池：可持续供电 4-5 小时；

8. 具有 LED 指示、蜂鸣器提醒功能；

9. 噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB；

10. 脉冲幅度值：在负载阻抗为 510Ω时，输出脉冲幅度不大于 30V；

11. 工作模式：连续运行。