双道微量注射泵性能参数

（4台，市场询价：6960元/台，共计27840元）

1.注射器规格：20ml 、30ml 、50ml

2.快速推注：1200ml/h (50ml 注射器)

600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

3.限制量：0.1—9000ml

4.精度： ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

5.电源： AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V

6.报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

7.自动识别注射器规格

8.可使用一次性注射器，出厂包含10种应用广泛注射器品牌无需装机校准，也可自行校准其他通路

9.具备RS232 电脑接口

10.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

11.KVO速率:在药液注射完后,仍以0.5ml/h的速率注射。

12.双通道一体机

13.显示屏:LED数码管显示屏，能够在较远距离，不同角度，看清显示屏信息。