输血输液加温器性能参数

（3台，历史价格：1.74万元/台，共计5.22万元）

- 干式槽型加热结构，低流速时可使用常规输血或输液器

- 三组独立温度传感器，增加温度监控的安全系数

- 可应用于多路液体同时等温加温

- 温度设置范围：37.0℃-42.0℃(以0.1℃递增)

- 温控精度：±0.5℃

- 加温能力:KVO-6升/小时（流速KVO-100ml/分）

- 多重超温报警断电保护：43℃/45℃/48℃±3℃

- 低温报警：36℃

- 加温速度：2分钟内可达到预设温度

- 触电保护类别:  I类

- 触电保护级别： B级

- 防潮保护级别： IPX4防溅设备

- 电 源： 交流220伏/50赫兹

- 功 率： 最大250瓦