全自动免疫组化机技术参数

- 软件操作系统为全中文界面，实时监控进程。

- 自动化程度支持烤片至复染全自动处理。

- 适用范围为：IHC,ISH,FISH；EBER探针（原位杂交）试剂与设备为同一品牌，且有符合NMPA要求的注册证或备案凭证。

- 适用组织为；石蜡切片、冰冻切片、穿刺标本、细胞学样本。

- 固体液盖膜，类湿盒环境，侧面滴加保护组织。

- 温度控制支持：室温-100℃，单个玻片独立控温。

- 染色模式支持单染、双染、多染、特染；相关试剂如：辣根过氧化物酶染色液（明场三色）、酪胺荧光染色液（荧光三标四色）与设备为同一品牌，且有符合NMPA要求的注册证或备案凭证；显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗显色试剂盒可同时染色，方便管理。

- 识别方式支持一维码、二维码。

- 加样方式为垂直多位点滴加，覆盖均匀，滴加量为50-200ul可调节。

- ≥8个玻片架，可分批加载，单次最大染的通量≥96张。

- 满载情况下，全流程≤4h（支持预约功能，可过夜运行）。

- 自定义软件设置，可删减或增加修改实验步骤。

- 条形码记录余量、效期，液位自动报警，加样探针液面感应。

- 一抗开放，二抗封闭，HRP聚合物。

- 不含二甲苯环保脱蜡液，每个反应腔有单独的DAB混合站。

- 有毒无毒分开收集，独立排放，试剂仓冷台，5-20℃保存试剂。

- 设备可兼容市面上大部分免疫组化抗体试剂，与设备同品牌的免疫组化抗体≥400种（含部分新型药物重要靶点如细胞紧密连接蛋白18.2），且有符合NMPA要求的注册证或备案凭证。

- 支持与Lis系统连接，1台电脑可同时控制4台设备。

- .配备UPS电源。