激光系统维修项目参数

- 投标单位必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程，对委托内容进行如实检查和维护，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的安全正常运行。

- 准分子设备提供技术服务内容如下：

常规性保养一次，以保证设备处于最佳运行状态。

保养内容包括：设备的安全性能检查、设备镜片清洁、技术性能测试及校准、运行状态等硬件部分检查等。

保养质量参数：必须达到厂家标准和用户临床诊断要求。

1）.目标能量（Target）测试通过

2）.图象质量（效果）正常

3）.扫描测试通过

4）.跟踪调整/校准 （dx/dy=0/0）

5）.PMMA能量密度校准65um（+-1.5um）

- .瞄准光、固视光、十字叉丝中心重合

- .软件系统：维护期内操作界面、重建应用、用户参数、网络传输等所有软件功能正常。

- 飞秒设备提供技术服务内容如下：

常规性保养一次，以保证设备处于最佳运行状态。

保养内容包括：设备的安全性能检查、设备镜片清洁、技术性能测试及校准、运行状态等硬件部分检查等。

保养质量参数：必须达到厂家标准和用户临床诊断要求。

1）.能量值达到正常使用范围 （Pmax大于1.4）

2）.负压测试通过

3）.放大器工作正常

4）.高斯光斑测试通过

5）.切边测试（side cut）<0.3

6) .Z轴深度offset测试通过

7）.X/Y 扫描镜gain值校准正常