## 血液保存箱技术参数

1.有效容积≥158L

2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

3.显示：LED数码管显示，内温度恒定控制在2-6℃，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃。

4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

7.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

9. 配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。

10.压缩机：优质压缩机、风机，节能低噪，使用寿命长。

11.冷凝风机：优质冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

12. 4个搁架，4个血筐，2个透明亚克力内门，可减小开门取血的冷量散失。