## 彩色多普勒超声诊断仪探头技术参数

项目编号：QHYZYB-2025073106

项目内容：青海红十字医院医疗设备采购

参数：

一、腹部探头(1把)

- 探头类型：凸阵

- 成像模式：二维灰阶，可偏声束的脉冲多普勒，高PRF彩色多普勒；彩色能量多普勒

- 血流图(CPA) .方向性CPA,空间复合成像(sonoCT),可调节的自适 应斑点抑制(XRES),造 影 ，谐波成像

- 临床应用：Abdominal腹部(成人/儿童)/Obstetrics产科(胎儿心脏)/Gynecology 妇科/Interventional介入Urology泌尿

- 其他功能：活检

- 配套穿刺架

- 探头频率范围：6-2 MHz

- 晶阵数：128

- 扫查面宽度：63.7 mm

- 最小穿透深度：10 cm

- 最大视野扇角：72°

- 曲率：50 mm R

- 侧向(横向)分辨力：1.8mm(深度4cm)

- 2.6mm(深度8cm)

- 3.7mm(深度12cm)

- 轴向(纵向)分辨力：1.8mm(深度4cm)

- 1.8mm(深度8cm)

- 1.9mm(深度12cm)

二、浅表探头（1把）

- 探头类型：紧密凸阵

- 成像模式：二维灰阶，可偏声束的脉冲多普勒，彩色多普勒；彩色能量多普勒血流图 (CPA),空间复合成像(sonoCT),可调节的自适应斑点抑制(XRES),谐波成像，全景成像

- 临床应用：血管(脑血管、周围血管等)应用；介入、肠道、肌骨、小器官等浅表应用

- 其他功能：活检；自动多普勒血流优化

- 配套穿刺架

- 探头频率范围：10-4 MHz

- 多普勒频率：3.6 MHz

- 晶阵数：128

- 扫查面宽度：34 mm

- 最小穿透深度：5.5 cm

- 侧向(横向)分辨力：1.0mm(深度2cm)

- 1.5mm(深度4cm)

- 1.8mm(深度6cm)

- 轴向(纵向)分辨力：0.8 mm(深度2cm)

- 0.8 mm(深度4cm)

- 0.9 mm(深度6cm)

- 三、心脏探头（2把）

- 探头类型：相控阵

- 成像模式：二维灰阶，连续多普勒，可偏声束的脉冲多普勒，高PRF彩色多普勒；组织多普勒；高级可选择的自适应斑点抑制(XRES),谐波成像、造影

- 临床应用：成人心脏、腹部、儿童心脏、TCD

- 其他功能：AutoScan和iScan

- 探头频率范围：4.2-1.8MHz

- 多普勒频率：1.8MHz

- 晶阵数：80

- 扫查面宽度：20.3mm

- 二维视野扇角：90°

- 最小穿透深度：13cm

- 侧向(横向)分辨力：5.3mm(深度12cm)

- 12.轴向(纵向)分辨力	1.9mm(深度12cm)