## 总
青海红十字医院医用耗材公告附件
项目编号 | 申购产品名称 | 产品规格型号 | 单位 | 参数
QHYZYB-2025082101 | 导管鞘组 （大鞘-国产） | 26F(15cm,25cm,35cm) 22F(15cm,25cm,35cm) 24F(15cm,25cm,35cm) | 根 | 用途：1.兼容多尺寸器械的输送与置换：无漏血，2.显影性好、通过性佳、外径小，血管损伤小.3.支撑力良好，术中管腔内径保持能力好。 结构组成：导管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成。导管鞘管身为三层结构，内层材料为聚四氟乙烯，中间层为304 不锈钢丝网加强，外层材料为嵌段聚酰胺;鞘管座为聚酰胺，内有硅橡胶材料的止血阀:鞘管表面涂覆亲水涂层，减少插入过程摩擦阻力，鞘管远端有显影示标，管身含显影材料，使导管鞘在X射线下能清晰显影。扩张器材料为聚乙烯，管身尖端为锥形过渡。导丝由镍钛芯丝、聚氨酯包覆层以及表面亲水涂层组成。
|  | 20F(15cm，25cm ,35cm) 14F(15cm,25cm,35cm) 16F(15cm,25cm,35cm) 18F(15cm,25cm,35cm) | 根 | 用途：1.兼容多尺寸器械的输送与置换：无漏血，2.显影性好、通过性佳、外径小，血管损伤小.3.支撑力良好，术中管腔内径保持能力好。 结构组成：导管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成。导管鞘管身为三层结构，内层材料为聚四氟乙烯，中间层为305 不锈钢丝网加强，外层材料为嵌段聚酰胺;鞘管座为聚酰胺，内有硅橡胶材料的止血阀:鞘管表面涂覆亲水涂层，减少插入过程摩擦阻力，鞘管远端有显影示标，管身含显影材料，使导管鞘在X射线下能清晰显影。扩张器材料为聚乙烯，管身尖端为锥形过渡。导丝由镍钛芯丝、聚氨酯包覆层以及表面亲水涂层组成。
| 可调弯导管 （国产） | SC-6F-70 SC-6F-90 SC-6F-130 | 根 | 用途：精准导航:通过调整导管头端弯曲度，绕过迂曲血管或狭窄部位;稳定支撑:为导丝、球囊、支架等器械提供输送通道减少创伤:避免频繁更换导管，降低血管损伤风险。 结构组成材料：多采用柔性高分子材料（如聚氨酯、尼龙）或金属编织层增强。
| 导管鞘 （国产） | IS-10F-65 | 根 | 用途：通路建立：提供稳定的进出路径，避免导管直接摩擦血管壁止血:鞘管自带止血阀，减少血液反流。支撑：增强导管推送稳定性，尤其适用于迂曲血管兼容性：适配多种导管、球囊、支架等器械。材料：高分子材料（如聚氨酯、尼龙），提供柔韧性和抗折性。
QHYZYB-2025082102 | 一次性使用冲洗引流管（国产） | B型 6.67mm(Fr20) 8.0mm（Fr24） | 根 | 一次性使用冲洗引流管为治疗型双套冲洗引流管，为内外套管分体纸塑袋包装。由外管、内管（可活动）和接头组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。集双套四腔、开放式三棱内卡扣、可⾃主移动、防堵管，与冲洗引流为⼀体的可持续冲洗持续负压引流的多功能冲洗引流管，供腹腔手术后冲洗创面和引流残液用。
QHYZYB-2025082602 | 一次性使用胆管引流管（国产） | 16Fr | 由T型的导管构成，供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr
26Fr
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。