## 1
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025101601 | 植入式心脏起搏器 (进口） | PM1172 | 台 | 由植入式心脏起搏器的脉冲发生器、IS-1电极导线堵塞插头和#2扭矩报手组成。 (PM1172:由植入式心脏起搏器的脉冲发生器和扭矩扳手组成。用于治疗心律失常，与特定的电极导线配合使用，在制造商规定的条件下，可用于1.5T核磁共振成像检查)（单腔）需要搭配雅培2088TC电极使用
2 |  | 植入式心脏再同步起搏器(进口） | PM3242 | 台 | 由电池、内部电路、外科及IS-1,IS4-LLLLL连接器组成。PM3242型号具有无线电遥测功能。 适用于心律失常的患者，使其右心室和左心室再同步。需要搭配雅培2088TC电极和1458Q左室电极配套使用
|  |  | PM3140 | 台
3 |  | 剥离式外导引导管(进口） | 410210 | 根 | 该产品由带止血阀的剥离式导引导管、血管扩张器及阀门旁路工具PL组成。 该产品用于在同步治疗手术时使左心导线易于植入。它也可进入冠状静脉系统 充当传送造影剂 植入式冠状窦导线或其他器件的管道。需要搭配雅培1458Q左室电极使用。
|  |  | 410211 | 根
|  |  | 410212 | 根
|  |  | 410213 | 根
|  |  | 410214 | 根
|  |  | 410215 | 根
|  |  | 410216 | 根
|  |  | 410217 | 根
|  |  | 410218 | 根
|  |  | 410219 | 根
|  |  | 410220 | 根
|  |  | 410221 | 根
|  |  | 401222 | 根
|  |  | 410223 | 根
|  |  | 410224 | 根
|  |  | 410225 | 根
4 |  | 撕开鞘(进口） | 405112 | 台 | 撕开鞘由导管鞘和扩张器组成，部分型号规格有导丝、注射器、穿刺针。制造材料为: 导管鞘:高密度聚乙烯;扩张器:高密度聚乙烯:导丝: 304不锈钢:注射器: 聚丙烯;第:304不锈钢、座:聚丙烯。产品经环氧乙烷灭菌，刺针针管次性使用。 用于导引导管进入血管，需要搭配雅培2088TC电极使用。
|  |  | 405116 | 台
|  |  | 405118 | 台
5 |  | 植入式心脏起搏电极导线(进口） | 1888TC | 根 | 该产品由一根起搏电极导线、一个与电极导线相连的不锈射线的缝合鞘、一个静脉拉钩、两个夹持工具、一个电极头保护套和四根导线组成。 1888TC型电极导线的设计用途是与相兼容的脉冲发生器一起使用，在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。需要搭配雅培CD2377-40除颤器或雅培心脏起搏器配套使用
6 |  | 植入式左心室起搏电极导线(进口） | 1458Q | 根 | 该产品由左心电极导管、缝合套筒、静脉钩、冲洗/穿隧工具、导引钢丝、IS4/DF4连接器套筒组成。 该导线与相兼容的脉冲发生器结合使用，经左冠状静脉或其一个分支对左室提供长期刺激和感知功能。需要搭配CD3249-40配套使用
7 |  | 植入式心脏起搏电极导线(进口） | 2088TC | 根 | 由带有缝合套筒的起搏电极导线、静脉拉钩、夹持工具、电极头保护套、直型和J型起搏导线导丝组成。该导线与相兼容的脉冲发生器联合使用，在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。需要搭配雅培CD2377-40除颤器或雅培心脏起搏器配套使用
8 |  | 植入式心脏再同步复律除颤器 (进口） | CD3249-40 | 台 | 产品由脉冲发生器和扭矩螺丝刀组成。该系列产品可提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能。 用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗。植入式心脏再同步复律除颤器(CRT-D)还适用于患有充血性心力衰竭的病人，使其右心室和左心室再同步。需要配备雅培1458Q左室电极
9 |  | 植入式心脏复律除颤器(进口） | CD2231-40 | 台 | 产品为植入式心脏复律除颤器的脉冲发生器，附件为扭矩扳手(型号442-2)。脉冲发生器外壳材料为钦，顶盖材料为硅胶、Hysol环氧树脂和聚砜，间隔材料为硅胶隔膜。电池:/银氧化钒电池，型号2850，总容量1.944Ah。脉冲发生器接头:CD1231-40、CD1231-400采用DF-1和IS-1连接器，CD2231-40、CD2231-40Q采用DF4-LLHH和IS-1连接器最大除颤能量40]。产品不包括除颤电极。 提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗。需要配备雅培2088TC，1888TC电极和7122除颤电极配套使用
10 |  | 植入式心脏复律除颤器(进口） | CD1231-40 | 台 | 产品为植入式心脏复律除颤器的脉冲发生器，附件为扭矩扳手(型号442-2)。脉冲发生器外壳材料为钦，顶盖材料为硅胶、Hysol环氧树脂和聚砜，间隔材料为硅胶隔膜。电池:/银氧化钒电池，型号2850，总容量1.944Ah。脉冲发生器接头:CD1231-40、CD1231-400采用DF-1和IS-1连接器，CD2231-40、CD2231-40Q采用DF4-LLHH和IS-1连接器最大除颤能量40]。产品不包括除颤电极。 提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗。需要配备雅培7122除颤电极配套使用
11 |  | 植入式除颤电极导线(进口） | 7122 | 台 | 由1根安装好的导引导丝和缝合鞘的电极导线、1个额外的缝合鞘、1个静脉钩、1个电极导线帽、不同硬度的导引导丝、1个导引导丝导向器（漏斗状）、2个夹持工具和1个DF-1插头组成。该导线与兼容的脉冲发生器一起使用。它们为心脏提供起搏和感知，并给心脏传送复律/除颤治疗。需要搭配雅培CD2231-40等除颤器使用
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。