## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购
序号 | 打包序号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025102701 | 医用透气胶带（国产） | B型 宽1.25cmx长914cm | 个 | 由无纺布涂以医用压敏胶加工而成；背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
2 | QHYZYB-2025102702 | 硅酮疤痕凝胶（国产） | 30g | 支 | 1、本产品由产品由医用二甲基硅油、卡波姆、甘油、三乙醇胺、羟苯甲酯钠、聚山梨酯80、薄荷脑、丙二醇、薰衣草精油、纯化水组成。 2、产品成膜性，止痒 3、保证皮肤呼吸，提供生物环境，降低皮肤水分蒸发，促使皮肤组织水化，释放低分子有机硅，抑制胶原纤维增生 4、疤痕止痒：有明显的止痒功能，能有效缓解和解除疤痕瘙痒问题。 5、疗凝胶基质:外观光滑，透明细腻，易于涂布，无油腻感，经揉搓可完全渗入皮肤，感觉舒适。 用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成。适用于愈合的伤口。
3 | QHYZYB-2025102703 | 止血带（国产） | 5mmx7mm | 条 | 采用乳胶材料制成，非无菌提供，一次性使用。用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。
6mmx9mm
4 | QHYZYB-2025102704 | 人工急救呼吸球（国产） | 婴儿一次性使用 SW71300A | 套 | 该产品由PVC储气袋、PVC氧气管、PC储气袋安全阀、PC进气阀组及硅胶/PVC/PC急救球,配用合适的PVC/硅胶面罩组成。该产品用于一般性的急救及专业的医疗场合,为病患提供氧气流通及交换,协助病患呼吸。
小孩一次性使用 SW71200A
大人一次性使用 SW71100B
|  |  | 配件 | 个
5 | QHYZYB-2025102705 | 一次性使用胃镜检查包（国产） | / | 个 | 包内基本配置包括： 一次性使用治疗巾 60*65 1块 一次性使用咬口 1个 医用脱脂纱布叠片80*10*80 2块 污物收集袋 1个 供医疗机构为患者胃镜检查时用
6 | QHYZYB-2025102706 | 喉镜（国产） | HG-HJD01成儿 | 套 | 麻醉喉镜由手柄、喉镜片（3个）、光源组成。光导纤维型窥视片一边装导光束，另一边为可插气管插管的引导槽。喉镜片有可抛弃式。用于插入患者咽喉施行麻醉手术或抢救窒息，医务人员向患者喉部插管提供照明 注：喉镜片型号（大、中、小）可按临床科室需求型号组合提供
HG-HJD02儿童
7 | QHYZYB-2025102707 | 脱敏糊剂（国产） | 61g | 支 | 产品主要二氧化硅、甘油、香精、氯化锶、硝酸钾、NaF组成糊剂，单支包装为铝－塑复合材料的软管。产品适用于牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。
8 | QHYZYB-2025102708 | 一次性使用异物钳（国产） | A型为齿形 FG-A-18 10xL mm | 个 | 一次性使用异物钳由钳头、外管、拉索、护导管、前段套、芯杆、滑环、手环组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于胃肠道异物或胆管内结石的取出。
A型为齿形 FG-A-23 15XL mm
9 | QHYZYB-2025102709 | 一次性使用取石网篮（不锈钢）（国产） | AG-5063-S2524 | 个 | 用于取出胆管内的胆石或上、下消化道的异物。 1.螺旋形且具有记忆功能的网篮丝，大大提高套取结石的成功率。 2.遇到结石梗阻嵌顿时，可兼容碎石系统；超硬结石时，可实现自动松脱，降低手术风险。 3.网篮不变形，回弹性好，硬度合适，避免网篮头部拽甩对十二指肠壁进行打击。 4.外管直径：2.3mm,工作长度：2000mm,网篮开幅：20-35mm,适用钳道：≥2.0mm/≥2.8mm，产品类型：不锈钢/镍钛合金4丝，钻石型，螺旋型 5.ERCP取石中，钻石型网篮可用于结石嵌顿应急碎石。 6.一体式管鞘设计，提供良好插入行，网篮与手柄一体设计无需安装。 7.配有造影注入口，方便造影。
AG-5063-S2528G
|  | 一次性使用取石网篮（镍钛合金）（国产） | AG-5062-N2528G
10 | QHYZYB-2025102710 | 喉镜（进口） Laryngoscope | 03.12020.592 | 个 | 光纤喉镜的手柄，采用了网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤传递光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮。可更换光纤导管设计，经济，环保，无残留，易于清洗，高品质的不锈钢（表面亚光处理）防止光线反射，可以134°C高压进行4000次以上消毒。强大的光纤线束，截面（3.0*7.0mm）放置了不小于8000束极光线束。(标准配置：1个手柄+3个叶片可选）
03.12020.602
03.12020.612
03.12020.622
03.12020.632
03.12020.642
11 | QHYZYB-2025102711 | 一次性使用植入式给药装置专用针（国产） | 0.7x16mm | 个 | 由针柄、软管、止流夹、连接座、保护帽、针管、保护套组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用于穿刺植入式给药装置进行输液、给药。 针管采用304不锈钢针制成，刃口锋利，穿刺顺畅，损伤小； 无损伤针尖设计（针尖朝向刃口12°折弯），有效保证植入式给药装置硅胶隔膜1000次穿刺不漏液，延长植入式给药装置使用寿命，保护患者安全； 高弹性PUR透明软管，易于观察，不含DEHP（增塑剂），极佳生物和药物相容性； 连接座标准鲁尔接头，安全可靠； 软质双防滑针柄，易于穿刺和固定，操作方便； 可实现7天留置； 可耐受325psi高压输注
|  |  | 0.7x20mm | 个
|  |  | 0.7x25mm | 个
|  |  | 0.9x16mm | 个
|  |  | 0.9x20mm | 个
|  |  | 0.9x25mm | 个
12 | QHYZYB-2025102712 | 一次性无菌双腔支气管插管（国产） | 可视双腔支气管插管(左腔Fr28) | 支 | 1.一次性使用支气管双腔插管基本配置为支气管双腔插管、多功能接头、一次性使用吸痰管组成 2.规格从28，32，35，37，39，41左右可视性型号。 3.配置为视频监视器、电源适配器、转接头。 其中支气管双腔插管由插管管体、摄像头(带LED灯)、视频输出线、type-c接头、冲洗管、冲洗接头、支双气管套囊、支双左侧套囊或支双右侧套囊、支双气管外接管、支双四通接头或可视支双四通接头、气管插管接头、充气管、指示球囊、单向阀、隆突钩、支气管双腔插管导丝(以下简称导丝)、墨菲孔组成。摄像头(带LED灯)、视频输出线、type-c接头、冲洗管、冲洗接头、可视支双四通接头。 4.多功能接头由支双T形接头、支双三通接头、密封接头、支双多功能三通接头(内含硅胶圈)、支双通气管、支双旋钮、支双控制阀三通接头组成。 5.一次性使用吸痰管由管体和接头组成。 产品基本配置经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。 6.产品适用于需进行单肺隔离的开胸手术，放置于支气管主干内，可用于选择性的充气/吸气、吸痰、单侧肺通气，或用于支气管镜检查时使用。
|  |  | 可视双腔支气管插管 (右腔28Fr) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (左腔Fr32) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (右腔Fr32) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管(左腔Fr35) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (右腔35Fr) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管(左腔Fr37) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (右腔37Fr) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (左腔Fr39) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (左腔Fr41) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (右腔39Fr) | 支
|  |  | 可视双腔支气管插管 (右腔41Fr) | 支
13 | QHYZYB-2025102713 | 一次性使用无菌胰岛素注射器（国产） | 类型7 U-100 公称容量1.0ml | 支 | 临床用于抽吸胰岛素药液后立即注射。本产品由外套、芯杆、活塞、针管、注射针、针护帽、按手护帽组成。原材料为聚丙烯、聚乙烯、天然橡胶、OCr18Ni9不锈钢、二甲硅油。性能：一次性使用、环氧乙烷灭菌
14 | QHYZYB-2025102714 | 玻璃体温计（国产） | 三角型棒式（口腔） | 支 | 用于临床测量人体温度，玻璃体温计符合国家计量技术规范。
|  | 手写腕带（国产） | 各号 | 条 | 显示患者信息，便于识别身份，带塑扣。要求防水放油防酒精抗过敏
|  | 塑料封条（国产） | S17V | 条 | 抽紧型塑料封条，采用PP材质，总长400mm，圆形锁杆，锁杆粗2.5mm，厚度≧1.5mm，黄色，有效温度-45-50度，拉力≧200N。
|  | 粘尘垫（国产） | 65*115cm | 张 | 给科室医生.患者及家属一个无菌通道。减少病毒的浸入。
15 | QHYZYB-2025102715 | 一次性使用胆红素吸附柱（国产） | DX350 | 套 | 本产品由吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成。 采用高压蒸汽灭菌方式，为一次性使用。柱体可耐受100kPa的压力。 本产品用于吸附血浆中的胆红素和胆汁酸,适用于治疗肝脏病如暴发性肝炎、术后肝功能衰竭、原发性胆汁性肝硬化及各种疾病引起的高胆红素血症。配管路
16 | QHYZYB-2025102716 | 一次性使用血液灌流器（国产） | 130ml | 个 | 本品由罐体、圆框式滤网、端盖、密封帽、密封圈、密封垫、吸附剂（二次交联树脂）和0.9%氯化钠注射液组成。 采用高压蒸汽灭菌方式,为一次性使用。 本产品适用于终末期肾病(ESRD)患者的血液灌流联合血液透析治疗。依据科室需求配备并联使用的一次性无菌血液回路，以及一次性使用血液透析管路（动脉侧：红色，静脉侧：蓝色）
|  |  | 230ml | 个
|  |  | 330ml | 个
17 | QHYZYB-2025102717 | 斑点试验芯室（国产） | ALY-SA型 | 每人份 | ①适用范围：用于变应性接触性皮炎，特应性皮炎，各类湿疹，药物、食物引起的变态反应。该产品用于四型变态反应的病因检查 ②检测范围：中国标准系列20项（氯化钴、硫酸镍、巯基混合物、咪唑烷基脲、对苯二胺基质、重铬酸钾、松香、芳樟醇、环氧树脂、溴硝丙醇、季铵盐混合物、甲基二溴戊二腈、亚乙基二胺、对苯类混合物、秘鲁香脂、芳香混合物、秋兰姆混合物、黑橡胶混合物、卡巴混合物、N-环已基硫酞内酯） 化妆品系列一20项（异丙基豆蔻酸酯 阿莫醇 三乙醇胺 吐温-80 斯盘-80 2-叔丁基-4-甲氧基酚 2,6-二叔丁基甲酚 辛酸盐 三氯生 山梨酸 4-氯-3-甲酚 4-氯-3,5-二甲苯酚 葡萄糖酸洗必泰 2-氯酰胺 苯氧基乙醇 氯碘喹啉 甲基异噻唑啉酮 苯基水杨酸酯 2-羟基-4-甲氧基苯酮 丙二醇）
ALY-SA型
ALY-SA型
ALY-SA型
18 | QHYZYB-2025102718 | 消融电极 （多功能手术解剖器）（国产） | MC-RAD102 | 个 | 产品由电极，功能管，绝缘管，塑料柄部（可带LED光源灯），手柄按钮开关，吸引管及接头，电缆线，插头，铁氟龙材料（不沾涂层材料）组成，电极头部采用医用不锈钢或金属钨或或医用不锈钢带不沾涂层材料制成。供手术时与高频电凝设备吸引器配套进行电凝、钝切、刮爬及吸除用。
19 | QHYZYB-2025102719 | 氮中一氧化氮气体标准物质（国产） | 8L | 个 | 配套一氧化氮治疗仪（BG-95）使用，用于肺动脉高压的治疗
20 | QHYZYB-2025102720 | 一次性使用体表 引流管（国产） | 多通道型 15Fr-45cm | 套 | 该引流管由引流段，内增强连接管和连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
|  |  | 多通道型 24Fr-45cm | 套 | 该引流管由引流段，内增强连接管和连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
|  |  | 双套管型 26Fr-30cm | 套 | 由外套管、中心抽吸管、双套管连接座、双套管上盖、∅2.5外延管、TPU针座、∅6.4和∅8.4连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
|  |  | 双套管型 30Fr-30cm | 套 | 由外套管、中心抽吸管、双套管连接座、双套管上盖、∅2.5外延管、TPU针座、∅6.4和∅8.4连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
21 | QHYZYB-2025102721 | 漏斗胸矫形系统（进口） Pectus Support Bar System | 01-3708 | 套 | 该产品由肋骨矫形板和固定片组成，采用复合GB4234标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成。 漏斗胸矫形系统应用于漏斗胸和其他胸骨畸形矫形内固定，胸腔镜辅助送入胸骨下端后方将下陷的胸骨抬举，该产品用于做（微创）漏斗胸，鸡胸矫形手术（Nuss手术）。该产品手术后应创伤小，出血少，手术时间短，恢复快，钢板固定稳固，胸前无切口。
01-3709
01-3710
01-3711
01-3712
01-3713
01-3714
01-3707-05
01-3708-05
01-3710-05
01-3711-05
01-3712-05
01-3713-05
01-3714-05
01-3715-05
01-3716-05
22 | QHYZYB-2025102722 | 一次性使用切口 保护套（国产） | IPSH(60/70-60/150) | 个 | 一次性切口牵开固定器由外环、置入环和通道组成。产品各个使用连接均能承受不小于10N的牵拉力,不脱开、不撕裂；置入环、外环在受到不少于20N径向外力的作用下，能产生弹性变形，外力释放后能弹性恢复。 通道长度应能根据手术需要进行调节，随着外环的手动翻转而卷曲缩小或牵开伸长。 通道应能随着置入环、外环的弹性变形或自然恢复顺利地卷曲或舒展。产品经辐照或环氧乙烷灭菌后应无菌。 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。
IPSH(80/90-80/150)
IPSH(120/130-120/250)
IPSH(150/160-150/250)
IPSH(180/190-180/250)
IPSH(220/230-220/250)
IPSH(270/280-270/250)
IPSH(320/330-320/250)
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。