附件2：

- 项目编号：QHYZYB-2025112802

- 项目内容：青海红十字医院医疗设备采购项目

- 项目预算：8万元

- 数量：1个

- 参数：

GE 1.5T核磁共振设备维修技术参数

- 配件名称：GE 1.5T核磁共振设备冷头

- 技术参数：

- 制冷量：一级温度在43K时功率为≤44W              （50/60HZ）

二级温度在4.2K时功率为≤1.0W            （50/60HZ）

- 冷头环境温度范围：（≥5，≤35）摄氏度

- 冷头湿度范围：（≥25，≤85%） RH

- 冷头氦气压力：使用室内压缩机-静态压力要求：（≥1.60，≤1.65）Mpa                     使用室内压缩机-动态压力要求：（≥2.00，≤2.20）Mpa

- 冷头进气及回气接口尺寸：1/2英寸

- 冷头规格尺寸：长≤294mm、宽≤180mm、高≤557mm

- 冷头重量≤20.3KG