附件3：

项目编号：QHYZYB-2025112803

项目内容：青海红十字医院医疗设备维保服务项目
项目预算：4.5万元/年

服务期：1年
参数：
3M环氧乙烷灭菌器维保服务技术参数
维保服务要求：

接到报修后，2小时内响应，工程师需48小时内赶到现场对故障进行排除。

每年对所有灭菌器进行两次保养（见“保养内容”），且每年每台灭菌器免费更换一次易损件。（见“单台灭菌器易损配件清单”）

一年一次对环氧乙烷灭菌间进行环境残留检测，并出具检测报告。

公司能够及时提供原厂配件用于维修更换。

公司工程师应具有相应资质。

保修期内乙方提供及时的电话问询服务。
设备在全保期内，免除一切上门维修费用，免费更换设备所需配件。

故障叫修的服务时间为周一至周五的8:30至17:30（新疆地区按照当地上班时间服务）(不包括国定假日) ，此时间外乙方优先安排本院故障叫修。

保证设备年开机率不低于95%。

一年最少提供一次对相应设备的操作和简单问题处理培训。

保养内容：

1、空气过滤系统检测：检查原有空气过滤器；

2、排气管路检测：检查灭菌器和排气管路之间的所有连接是否紧密；检查排气软管是否出现老化现象从而导致排气不畅的故障；

3、预湿系统检测：检查预湿电路的插头及“O”型密封圈；检查湿度传感器是否正常；

4、文氏泵内真空装置检测：检查调压阀的压力是否可以保持工作所需的压力；

5、门锁装置检测：检查门锁电路，清洁插头，确保开关自如，联动及互锁是否良好；

6、排气装置检测：检查排气电路，插头和底座是否正常；

7、穿刺装置检测：检查穿刺电路，插头和底座是否正常；测试穿刺传感器，确保穿刺正常；

8、水箱装置检测：检查水位传感器是否正常工作；

9、真空装置检测：检查真空压力传感器是否正常；

10、机器内部供电系统检测：测试各用电设备的供电电压是否正常；检查和调整电路板上5V/24V电压；

11、开关及按键检测：检查电路板上的开关是否正常；检查控制面板上的按键是否正常；

12、真空测试：用专用工具检测压力是否在正常范围内；检测抽真空是否能在指定时间内完成；低压测漏试验；高压测漏试验；

13、视频测试：检查显示屏是否正常；

14、打印机测试及调整：检查打印机在打印时是否正常，是否清晰，有无送纸不均等现象。

单台灭菌器易损配件清单

	配件名称
	数量

	3M空气过滤器细滤芯
	1

	3M空气过滤器粗滤芯
	1

	3M空气过滤器O型环
	2

	EO锅进气高效过滤器
	1

	注水电磁阀阀芯
	1

	穿刺电磁阀阀芯
	1

	门锁电磁阀芯
	1

	气瓶防护垫
	1

	穿刺桶过滤器
	1

	单向阀
	1


