附件1：

- 项目编号：QHYZYB-2025122901

- 项目内容：青海红十字医院生殖中心医疗设备采购项目

- 项目预算：85000元

- 数量：1台

五、参数

CO2、O2浓度、温度检测仪技术参数

1.原装进口，专为体外受精-胚胎移植技术（IVF）设计。手持一体式CO2、O2浓度、温度检测仪----专门用于检测Labotect品牌培养箱的CO2、O2浓度、温度。

2.使用双光束红外测量技术，可在任意时间段测量一次或持续测量。

3.微型泵通过管道与培养箱相连，用于气体取样。通过一体化的充电电池/电源适配器来供电，USB接口。必须要和目前生殖中心胚胎实验室有的Labotect C200和Labotect C60三气培养箱的气体检测口完全匹配。

4.CO2浓度检测-双光束红外传感器。检测范围：0-10%；分辨率：0.1%；浓度精确度:0~6%,±0.2%、6~10%,±0.3%；测量中气体流动：0.4L/min；每次测量持续时间大约：2min；数据存储：时间间隔15-120min；最大能存储测量数据：1200次测量。

5.O2浓度检测-电镀传感器。检测范围：0-21%；精准度：±0.2 %。

6.温度检测：在培养箱内插入一个温度传感器（铂金温度传感器）。检测范围：0-100℃；分辨率：0.1℃；精确度：20℃- 50℃（±0.2℃）、50℃-100℃（±0.3℃）。

7.配置：主机1台、USB数据线1根、温度探头1个、氧气探头1个。