附件4：

- 项目编号：QHYZYB-2025112804

- 项目内容：青海红十字医院医疗设备维保服务项目

- 项目预算：3.5万元/年

- 服务期：1年

- 参数：

床旁血滤机（Prismaflex）维保服务技术参数

一、维护项目：

1. 常规技术参数校正，包括机器透析液秤，置换液秤，废液秤，压力校正，空气探测器、漏血监测器的校正，血泵、透析液泵、置换液泵、透析液泵的校正。

2. 维护完成后提供规范检测及维护报告。

3. 服务期限内每三个月进行一次巡检常规维护。

4. 服务期内如设备出现故障1小时内电话响应，在线技术支持，在线无法解决故障时，工程师48h内到达现场处理故障。

5. 保养服务：服务期限内机器故障免费维修及更换故障配件

6. 1台床旁血滤机（Prismaflex):整机全保（内含配件，包含维修人员往返路费）

二、维保配件清单：

| 废液称 | 回输压力接头 | LOADER板 | 蠕动泵电机 |
| --- | --- | --- | --- |
| PBP称 | 血泵电机 | 蓄电池 | 回输夹管阀 |
| 透析液称 | 加温管 | 风扇喇叭系统 | CARRIER板 |
| 置换液称 | 引导架 | ARPS泵系统 | PC104板 |
| 称挂钩 | 肝素泵 | ARPS电机 | 保护板 |
| 血泵泵头 | 漏血探测器 | ARPS压力传感器 | PIB板 |
| 蠕动泵头 | 静电释放环 | 压力板 | 电源分配板 |
| 空气探测器 | 血泵摇把 | 控制面板 | 电源 |
| 回输压力传感器 | 第五压力传感器 （与其他3个压力传感器通用） | 血液加温器 | 万向轮 |
| HP吸附器支架 | Prismaflex控制单元面板 | 废液泵 | 注射器泵组件 |
| 透析液泵 | 压力传感器卡座 | 压力接头 | 废液压力接头 |
| 置换液泵 | 排气室支架 | 过滤器压力接头 | 输入压力接头 |
| 注射器泵控制面板 | 条形码阅读器 | 夹管阀（上部和下部） | 放电圈导杆 |
| 气泡探测器 | 回输管夹 | 置换液称 | 称支撑杆组件 |
| 显示屏 | 嵌入式把手（左/右侧） | 侧沟（左/右侧） | 吸附器架 |
| 管路导杆 | 状态灯 | 血液输入/回输管夹子（左/右侧） | 后把手上部 |
| 以太网端口 | 技术数据卡固定夹 | 泵曲柄 | 电源开关 |
| 等电位导体连接 | 电源线插座 | 扬声器 | 风扇 |
| 计时器 | 远程报警连接 | 蜂鸣器（内部） | 电源线固定器 |
| 12个电路板组件（CCA） | 控制电路板组件和微处理器以及保护性电路板组件和微处理器 | 内置系统 |  |