附件1：

- 项目编号：QHYZYB-2026012301

- 项目内容：青海红十字医院医疗设备维保服务项目

- 项目预算：73500元

- 数量：7台

- 参数：

ABI  PRISM®  QuantStudio5温度及光路验证参数

- 光路系统

- 1.1、确认光路校正：96孔可见，且位于中间

- 1.2、检查光路污染，如有污染应予清洗

- 1.3、ROI校正：通过校正的曝光时间

- x1-m1 ：

- x2-m2 ：

- x3-m3 ：

- x4-m4 ：

- x5-m5 ：

- x5-m6 ：

- 1.4、仪器光学校正：

- 1.4.1、Background

- 1.4.2、Uniformity

- 1.4.3、Dye Plate1（FAM、VIC、ROX、SYBR）

- 1.4.4、Dye Plate2（ABY、JUN、MUSTANG PURPLE）

- 1.4.5、Dye Plate3（NED、TAMRA、CY5）

- 2、扩增系统

- 2.1、采用MTS虚拟键盘，检查;

- Firmware版本号：1.5.0

- 2.2、确认Sample Block温度：

- 45℃：      标准：44.5℃-45.5℃

- 85℃：      标准：84.5℃-85.5℃

- 2.3、均一性测试

| Setpoint Value | 95℃ | 60℃ |
| --- | --- | --- |
| A1/7 |  |  |
| A12/1 |  |  |
| C4/5 |  |  |
| C9/3 |  |  |
| F4/6 |  |  |
| F9/4 |  |  |
| H1/8 |  |  |
| H12/2 |  |  |

- 60℃：    ℃        标准：<0.5℃

- 95℃：    ℃        标准：<0.5℃

- 2.4、升降温速度测试：

- 升温速度：     ℃/sec    标准：1.6-3.66℃/sec

- 降温速度：     ℃/sec   标准：1.6-3.66℃/sec

ABI PRISM®7500温度及光路验证参数

- 1、光路系统

1.1、确认光路校正：96 孔可见，且位于中间

1.2、检查光路污染，如有污染应予清洗

1.3、ROI 校正：通过校正的曝光时间

Filter A ：   ms

Filter B ：   ms

Filter C ：   ms

Filter D ：   ms

Filter E ：   ms

1.4、仪器光学校正：

1.4.1、Background

1.4.2、Optical

1.4.3、Pure Dye（CY3、CY5、TEXAS RED、FAM、JOE、NED、SYBR、TAMRA、ROX 、VIC）

- 2、扩增系统

2.1、采用 MTS 虚拟键盘，检查；

Firmware 版本号：1.4

2.2、确认Sample Block温度：

55℃：    ℃      标准：54.5℃-55.5℃

94℃：    ℃      标准：93.5℃-94.5℃

- 2.3、均一性测试

| Setpoint Value | 94℃ | 55℃ |
| --- | --- | --- |
| A1 |  |  |
| A12 |  |  |
| C4 |  |  |
| C9 |  |  |
| F4 |  |  |
| F9 |  |  |
| H1 |  |  |
| H12 |  |  |

- 55℃：    ℃        标准：54.5℃-55.5℃

- 94℃：    ℃        标准：93.5℃-94.5℃

2.4、升降温速度测试：

升温速度：    ℃/sec 标准：1.5-2.5℃/sec

降温速度：    ℃/sec 标准：1.5-2.5℃/sec