## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026051401 | 一次性使用面罩( 国产) | 输氧面罩 大号 | 只 | 输氧面罩由导管、喇叭接头、面罩体、铝条片、输氧连接头、松紧组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。与供氧系统配合，供临床面罩式吸入氧气用。
|  | 输氧面罩 中号 | 只
QHYYJ-2026051402 | 婴儿呼吸管路套件（国产） | INDH-1003 | 套 | 1.无菌包装； 2.管路采用高韧性PE原料，材质柔软，弹性、手感好，耐压、耐扭折、顺应性小。 3. 管路内径12mm，管路死腔量小，重量轻，自带弹性接头，可减小气流阻力。 4. 管路为双加热管路，可有效防止冷凝水。 适用性：与Stephan呼吸机配套一次性使用，为婴儿建立一个呼吸连接通道。
QHYYJ-2026051403 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣（进口） | 10113 10粒胶囊／片 卡匣 | 片 | 1.每片卡匣含过氧化氢体积：10粒胶囊×1850µL(1750-1865µL)/粒。 2灭杀微生物类别：灭杀细菌芽孢。 3.主要有效成分及其含量：过氧化氢53%-59.5%（w/w）。 4.与科室现有设备STERRAD100S型（双循环）过氧化氢低温等离子灭菌器配套使用。
QHYYJ-2026051404 | 酸化水机专用盐（国产） | 1Kg／袋 | 袋 | 用途:酸性氧化电位水生成器加专用电解质（盐）经过电解槽电解后所产酸水及碱水，用于高水平消毒物品的消毒。 结构组成:以氯化钠为主要原材料制成用于清洗酸化水机用的专用盐 需要与设备配套使用，品牌名称:酸性氧化电位水生成器，型号:DJAEOW-2000
QHYYJ-2026051405 | 内窥镜超声活检穿 刺针（进口） | M00555540 | 个 | 产品由超声活检穿刺针，栓塞伐，及注射器组成，超声活检穿刺针由针，探针丝，探针帽，针鞘和手柄组成，规格有22G和25G
|  | M00555560 | 个
QHYYJ-2026051406 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） ( 国产) | 2-0 | 東 | 非吸收性外科缝线（线束）采用蚕丝为原料，采用多股单向加捻或编织制成，本品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。本产品一次性使用。供人体组织的缝合、结扎用。
|  | 3-0 | 束
|  | 0 | 束
QHYYJ-2026051407 | 一次性使用医用垫单（国产） | I 型50*60cm ，30条/包 | 块 | 由非织造布（无纺布）制成，克重≥35g/㎡ 适用于临床预防交叉污染作铺垫使用。独立灭菌包装
QHYYJ-2026051408 | 热化疗循环管路 （国产） | RLG-F | 盒 | 配合热化疗灌注机使用，密 封 性：热疗管一端通入高于大气压力50kPa的气压，其他端口封闭，浸入20℃～30℃的水中，持续2min，无气泡泄漏迹，连接牢固度：热疗管各连接处应能承受15N的静态轴向力，持续15s不得断裂和脱落。U型加热管U型管通过50℃水10分钟不变色，变形。管的耐温热疗管应有良好的耐温性，受热时，不应变形和破裂。与RH2000B热化疗灌注机配套使用。
QHYYJ-2026051409 | 一次性骨水泥真空搅拌套件 （国产） | WJ GNZS-02 | 套 | 人工关节置换手术中骨水泥的制备和注入，配套相应的骨水泥枪。灭菌包装，一次性使用。
QHYYJ-20260514010 | 弹性体印模材料（国产） | 0型250ml*2、3型50ml*1 | 套 | 产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。可以选配配件，配件有量勺、印模材料注射头。适用于口腔科临床印取口腔模型。
| 咬合记录硅橡胶（国产） | 咬合记录硅橡胶50ml | 盒 | 产品由基质和催化剂组成，主要由聚二甲基硅氧烷、二氧化硅、铂催化剂混合组成。可以选配配件，配件有印模材料注射头。主要用于口腔科临床制取咬合关系的记录用。
QHYYJ-2026051411 | 玻璃离子水门汀（国产） | 充填I型；粉剂15g，液剂12g | 盒 | 该产品由粉剂和液剂组成。充填Ⅰ型粉剂主要成份为硅铝氟玻璃微粉、聚羧酸微粉、颜料（氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑）；液剂为聚羧酸水溶液。本产品适用于：1.乳牙窝洞的充填，2.恒牙Ⅲ、Ⅴ类洞的修复，3.窝洞的垫底，4.桩核的修复，其中牙髓炎症未完全消除或露髓者禁用。
| 玻璃离子水门汀（国产） | 粘接I型；粉剂30g，液剂25g (21mL) | 盒 | 该产品由粉剂和液剂组成。粉剂主要成分为硅铝氟玻璃微粉、聚羧酸微粉、颜料（氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑）；液剂为聚羧酸水溶液。粘结Ⅰ型：1．金属或陶瓷嵌体、冠、桥、桩钉等的粘结；
QHYYJ-2026051412 | 正畸支抗钉（国产） | 一字槽六形，有孔，1.4*6 | 盒 | 正畸支抗钉由符合GB/T13810-2017标准要求的钛合金（TC4ELI）材料制造，无表面处理。非无菌提供，一次性使用。 正畸支抗钉作为一种固定部件植入上颌骨及下颌骨，用以抵制牙齿移动时所产生的反作用力，辅助牙齿的正畸活动。
|  | 一字槽六形，有孔，1.4*8 | 盒
|  | 一字槽六形，有孔，1.4*10 | 盒
|  | 一字槽六形，有孔，1.6*8 | 盒
|  | 一字槽六形，有孔，1.6*10 | 盒
|  | 一字槽六形，有孔，1.6*12 | 盒
|  | 一字槽六形，有孔，2.0*8 | 盒
QHYYJ-2026051413 | 非吸收性外科缝线（国产） | 4-0（涤纶编织线带双针） | 根 | 线：4-0，针：O1/2,90cm，7*17 双针（涤纶编织线带双针）涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造，采用多股单线加捻或编织制成，涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造，带双针。产品用于医疗手术中人体组织的缝合、结扎。
|  | 3-0（涤纶编织线带双针） | 根 | 线：3-0，针：O1/2,90cm，5*12 双针（涤纶编织线带双针），涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造，采用多股单线加捻或编织制成，涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造，带双针。产品用于医疗手术中人体组织的缝合、结扎。
|  | 2-0（涤纶编织线带双针） | 根 | 线：2-0，针：O1/2,90cm，6*14 双针（涤纶编织线带双针），涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造，采用多股单线加捻或编织制成，涤纶编织线以涤纶长丝为原料制造，带双针。产品用于医疗手术中人体组织的缝合、结扎。
QHYYJ-2026051414 | 机用根管锉（国产） | k型扩孔锉 015/08 28mm 015/03 28mm 020/04 28mm 025/04 28mm | 板 | 整体由不锈钢机用柄及镍钛材质锉体组成，产品技术要求引用YY0803.1-2010等强制性行业标准。配合根管预备机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、情节、塑形。
|  | k型扩孔锉 015/08 21mm 015/03 21mm 020/04 21mm 025/04 21mm | 板
|  | k型扩孔锉 015/08 21mm 015/03 21mm 020/05 21mm 025/06 21mm | 板
|  | K型扩孔锉 030 04 21mm | 板
|  | k型扩孔锉 015/08 25mm 015/03 25mm 020/04 25mm 025/04 25mm | 板
|  | K型扩孔锉 030 04 28mm | 板
|  | K型扩孔锉 030 04 31mm | 板
|  | k型扩孔锉 045/06 25mm | 板
|  | k型扩孔锉 015/08 16mm 015/03 16mm 020/05 16mm 025/06 16mm | 板
|  | k型扩孔锉 015/08 25mm 015/03 25mm 020/05 25mm 025/06 25mm | 板
|  | k型扩孔锉 040 04 31mm | 板
QHYYJ-2026051415 | 橡皮障 （进口） | 60034419C | 盒 | 弹性薄片状器械，使用前根据需要在中间打孔，在牙科于木时将牙齿和口腔甲准体隔离。 用于牙科治疗时隔离牙齿。
|  | 60034415C | 盒
|  | H09945C | 盒
|  | 60034418C （152*152mm） | 盒
| 牙周塞治剂（国产） | PD-3(3g／支） | 支 | 用手保护口腔外科、牙周手术后所造成的创面，隔离创面，防止外部环境中的刺激因子刺激创面. 本产品由聚醋酸乙烯醋、羚甲基纤维素钠、轻丙纤维素、聚氧么烯、凡士林、聚乙二醇和乙醇组成。经辐限灭蕾，一次性使用。
| 根管充填及 修复材料 （进口） | IRSP 08 K1-1 | 盒 | 产品主要由氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、填料和增稠剂等组成。产品具体成分及含量见注册产品标准。产品为预混合可注射(仅适用IRSP 08 K1-1，IRSP 08 K1-2，IRSP 08INTROKIT)、水凝固汀糊剂或膏剂材料、在有水环境下凝固和硬化。 IRSP 08 K1-1，IRSP08 K1-2和IRSP 08INTROKIT用于根管的密封和永久充填。IRBBP 4610 J3，IRBPP 4610J1和IRBPP4610 U5-用于根管永久性充填修复和手术治疗，具体适用范围:根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导形成术和盖髓术.
|  | IRBPP 4610 U5- | 盒
QHYYJ-2026051416 | 一次性肺功能仪用滤过器（国产） | MHG-YG | 只 | 过滤器主要由吹气管（上壳），吹气口（下壳）和过滤膜组成。上壳为病人端，下壳为机器端。与肺功能仪连接，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染。包装要求100只/件
QHYYJ-2026051417 | 碘酊消毒液（国产） | 500ml | 瓶 | 本品是以乙醇和碘为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为46.0%±4.6%（V/V），有效碘含量为20.0g/L±2.0g/L。适用于完整皮肤消毒。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。
QHYYJ-2026051418 | 胰岛素笔用针头 （进口） | 5mm*32G(7支/盒) | 盒 | 由针管（外有粘合剂），针帽，护套，密封垫鹤针管（外有润滑剂）组成。针座，针帽，护套材料为聚丙烯，密封垫材料为牛皮纸，针管材料为不锈钢AISI304，粘合剂材料为丙烯酸酯聚氨酯，润滑剂材料为液体硅（甲基硅氧烷）。伽马射线灭菌，一次性使用产品规格5mm*32G--REF8902
QHYYJ-2026051419 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 （国产） | 2x0.5ml/盒 | 支 | 该产品用于皮肤真皮中层至深层注射填充，以纠正中重度鼻唇沟。 凝胶主要由经交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲体系及注射用水组成 分子量：中分子填充，维持时间6-8个月
|  | 2x1.0ml/盒 | 支 | 该产品用于皮肤真皮中层至深层注射填充，以纠正中重度鼻唇沟。 凝胶主要由经交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲体系及注射用水组成 分子量：中分子填充，维持时间6-8个月
|  | 1.0ml／支 | 支 | 该产品用于皮肤真皮中层至深层注射填充，以纠正中重度鼻唇沟。 凝胶主要由经交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲体系及注射用水组成 分子量：大分子塑形，维持时间9-12个月
|  | 1.5ml／支 | 支 | 本产品皮下真皮层注射，以纠正颈部中重度皱纹。主要成分：透明质酸钠（分子量大小：约140万道尔顿）、三种氨基酸（脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸）、L-肌肽、维生素B2.通过这6种成分作用于真皮层，激活机体自身的成纤维细胞分泌胶原蛋白，并辅助胶原蛋白合成胶原纤维。
|  | 1.0ml／支 | 支 | 主要用于针对性解决泪沟型黑眼圈，用于填充组织容量缺失 。 主要成分：透明质酸钠（分子量大小：约200万道尔顿）、三种氨基酸（脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸）、L-肌肽、维生素B2.通过这6种成分作用于真皮层，激活机体自身的成纤维细胞分泌胶原蛋白，并辅助胶原蛋白合成胶原纤维。
|  | 2.5ml／支 | 支 | 适用于皮肤真皮层，针对性解决中、重度颈纹的Ⅲ类医疗器械复配型注射产品,透明质酸钠（分子量大小：约60万道尔顿）、三种氨基酸（脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸）、L-肌肽、维生素B2.通过这6种成分作用于真皮层，激活机体自身的成纤维细胞分泌胶原蛋白，并辅助胶原蛋白合成胶原纤维。针对性解决面部细纹、皮肤干燥及颈纹。
| 含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶（国产） | 0.75ml／支 | 支 | 本产品用于真皮深层、皮下浅层及深层注射填充纠正中、重度鼻唇沟皱纹。凝胶主要由交联透明质酸钠、左旋乳酸-乙二醇共聚物微球，盐酸利多卡因等成分组成。 再生材料 塑形效果持续24个月（强支撑、高粘性、即刻效果好、不位移、不透光）
QHYYJ-2026051420 | 一次性使用无菌注射针（国产） | 五针 | 个 | 本产品由导液接头、调节旋钮、粘合剂、针座、注胶套、壳体、针管、负压抽吸端组成。针座、导液接头、壳体采用符合YY/T 0242-2007规定的医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料制成，调节旋钮采用符合GB/T 12672-2009规定的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂制成，注胶套采用符合YY/T 0806-2010规定的医用输液、输血、注射及其他医疗器械用聚碳酸酯专用料制成，针管采用符合GB/T 18457-2015制造医疗器械用不锈钢针管中规定的奥氏体不锈钢304材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 本产品与一次性使用无菌注射器装配后，配套电子注射器使用，用于面部真皮层注射透明质酸钠。本产品只可由具有资质的医护人员操作，限定在医疗机构使用。
|  | 九针 | 个
QHYYJ-2026051421 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 COLLAMER IMPLANTABLE CONTACT LENS（进口） | VICM012.1 VICM012.6 VICM013.2 VICM013.7 | 枚 | 该产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，光学区中心有直径为0.36mm 的中心孔。由猪巩膜胶原蛋白、2-甲基丙烯酸羟乙酯、4-甲基丙烯酰氧基-2-羟基二苯甲酮制成。光学设计：单焦，球面；产品经蒸汽灭菌，一次性使用。 适合用于21～45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D到-18.00D范围内的近视。
| 中心孔后房散光屈光型人工晶状体COLLAMER IMPLANTABLE CONTACT LENS（进口） | VTICM012.1 VTICM012.6 VTICM013.2 VTICM013.7 | 枚 | 该产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，光学区中心有直径为0.36mm 的中心孔。由猪巩膜胶原蛋白、2-甲基丙烯酸羟乙酯、4-甲基丙烯酰氧基-2-羟基二苯甲酮制成；光学设计：单焦，球面；产品经蒸汽灭菌，一次性使用。 适合用于21～45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D到-18.00D范围内的近视及低于或等于+6.00D的散光。
QHYYJ-2026051422 | 医用外科口罩（国产） | 护目型挂耳17cmx9cm | 1片／袋 | 由非织造布与过滤层、口罩夹、鼻夹、PET护目片组成，供临床医务人员在有创操作过程中佩戴，为接收处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，阻隔血液、体液和飞溅物传播。
QHYYJ-2026051423 | 口外正畸牵引装置（前方牵引器）(国产) | 各型号，可调试 | 套 | 产品包括颏兜、头帽、前方牵引器、J形钩、口外弓系列。颏兜采用聚碳酸酯或其他食品级ABS材料制作；头帽采用纯棉布料或合成革料制作；前方牵引器、J形钩、口外弓接触人体部件应采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制成。产品供临床口腔正畸医师在对人体牙列矫正时作为辅助装置用。
| 口外正畸牵引装置（口外弓） ( 国产) | 各型号，通用 | 只 | 产品包括颏兜、头帽、前方牵引器、J形钩、口外弓系列。颏兜采用聚碳酸酯或其他食品级ABS材料制作；头帽采用纯棉布料或合成革料制作；前方牵引器、J形钩、口外弓接触人体部件应采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制成。产品供临床口腔正畸医师在对人体牙列矫正时作为辅助装置用。
| 游离牵引钩 (国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 产品采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2不锈钢加工制造而成。产品供牙列畸形患者矫正时牵引用。
| 游离牵引钩 （问号钩） (国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 产品采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2不锈钢加工制造而成。产品供牙列畸形患者矫正时牵引用。
| 舌侧扣 ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 产品采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢加工制造而成。产品供口腔科正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜时用。
| 舌侧扣 （双翼粘结型舌侧扣） ( 国产) | 标准焊接型10*1 | 袋 | 产品采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢加工制造而成。产品供口腔科正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜时用。
| 正畸弹簧 （镍钛拉簧） (国产) | 各型号2*1 | 袋 | 产品由镍钛合金丝制成。产品供人体牙列正畸用。
| 正畸弹簧 （拉簧） (国产) | 各型号2*1 | 袋 | 通常由弹簧挂圈、弹簧、弹簧挂圈与弹簧之间的连接部件组成。用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。
| 正畸弹簧 （定力拉簧） ( 国产) | 各型号2*1 | 袋 | 通常由弹簧挂圈、弹簧、弹簧挂圈与弹簧之间的连接部件组成。用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。
| 正畸弹簧 （定力推簧） ( 国产) | 各型号2*1 | 袋 | 通常由弹簧挂圈、弹簧、弹簧挂圈与弹簧之间的连接部件组成。用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。
| 正畸弹簧 （推簧 ( 国产) | 各型号2*1 | 袋 | 通常由弹簧挂圈、弹簧、弹簧挂圈与弹簧之间的连接部件组成。用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。
| 口腔正畸用镍钛器材（普通型牙弓丝方丝） ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝、记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、拉簧、推簧、定力拉簧、定力推簧、圆丝。产品用于口腔正畸的治疗。
| 口腔正畸用镍钛器材（摇椅型牙弓丝方丝） ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝、记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、拉簧、推簧、定力拉簧、定力推簧、圆丝。产品用于口腔正畸的治疗。
| 口腔正畸用镍钛器材（记忆型牙弓丝方丝） ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝、记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、拉簧、推簧、定力拉簧、定力推簧、圆丝。产品用于口腔正畸的治疗。
| 口腔正畸用镍钛器材（铜镍钛正畸丝方丝） ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 供口腔正畸用。
| 口腔正畸用镍钛器材（圆丝） ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝、记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、拉簧、推簧、定力拉簧、定力推簧、圆丝。产品用于口腔正畸的治疗。
| 口腔正畸用镍钛器材（普通型牙弓丝圆丝） ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝、记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、拉簧、推簧、定力拉簧、定力推簧、圆丝。产品用于口腔正畸的治疗。
| 口腔正畸用镍钛器材（摇椅型牙弓丝圆丝） ( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 口腔正畸用镍钛器材由镍钛记忆合金丝制成。包括普通型牙弓丝、记忆型牙弓丝、低滞后记忆型牙弓丝、摇椅型牙弓丝、拉簧、推簧、定力拉簧、定力推簧、圆丝。产品用于口腔正畸的治疗。
| 口腔正畸用镍钛器材（铜镍钛正畸丝圆丝）( 国产) | 各型号 10*1 | 袋 | 供口腔正畸用。
| 正畸丝 （结扎丝） ( 国产) | 100g/0.2/0.25/0.3 | 卷 | 产品由符合GB/T 4240-2009标准规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制成。产品作口腔牙齿正畸用。
| 种植用手术导板 ( 国产) | 15片／包 DB-10/DB-15/DB-20 | 包 | 用来制作种植导板，暂基托等
| 牙科抛光条 ( 国产) | 150条／盒 ／I型 | 盒 | 主要由二氧化硅等耐火材料和结合剂组成，结合剂可以是石膏、磷酸盐、硅胶等。用失蜡法制作修复体时，包埋蜡型所用的材料。
| 金刚砂车针 MANI DIA-BURS ( 进口) | 5支／盒 | 支 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。适用于口腔科治疗磨削牙齿。
| 钨钢车针 CARBIDE BURS ( 进口) | 5支／盒 | 支 | 本品为钨钢材料制成。本品供口腔科治疗室钻削牙用。
| 根管锉 ( 进口) | C＋锉各型号 | 板 | 本产品工作部分由不锈钢材料制成，并且带有一个限制牙根管制备深度的硅胶塞。用于牙髓治疗过程中的牙根管预备和塑形。
QHYYJ-2026051424 | 心包生物瓣膜（进口） | 3300TFX19 | 个 | 1.心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。2.心脏瓣膜三个牛心包瓣叶组成。3.运用ThermaFix工艺抗钙化处理技术，对抗磷脂和戊二醛两种钙化位点，提升瓣膜长期耐久性。4.环上瓣的结构和更紧凑的缝合环赋予心包生物瓣膜-主动脉瓣膜业界领先的血流动力学表现。5.低瓣架结构和光滑的瓣脚便于瓣膜从小切口或小主动脉根部植入，并减少阻挡冠脉开口的风险；波状顺应缝合环，吻合生理解剖结构；低支架底部，最大冠脉开口空间；缝线标记，辅助瓣膜定位。
|  | 3300TFX21 | 个
|  | 3300TFX23 | 个
|  | 3300TFX25 | 个
|  | 3300TFX27 | 个
|  | 3300TFX29 | 个
|  | 7300TFX25 | 个 | 产品由瓣叶、瓣架、瓣座和缝合环构成；瓣膜的支架由外包聚酯布的Elgiloy合金构成；缝合环有外包聚四氟乙烯布的硅橡胶构成；ThermaFix工艺抗钙化处理技术，对抗磷脂和戊二醛两种钙化位点；三片独立并匹配的牛心包瓣叶；二尖瓣专属的环上瓣，宽马鞍形之物边缘，模拟二尖瓣生理结构；左室流出道参考标记；Tricentrix系统防止挂线，使植入更便利;具有弹性的钴铬合金支架；超低剖面，心室突出高度降低多达40%
|  | 7300TFX27 | 个
|  | 7300TFX29 | 个
|  | 7300TFX31 | 个
|  | 7300TFX33 | 个
| 干式主动脉瓣膜（进口） | 11500A19 | 个 | 由RESILIA牛心包组织构成的带支架三叶片瓣膜，安装在弹性瓣架上；全新RESILIA组织赋予卓越耐久性；开创Vfit技术，提供全面的手术解决方案；可扩展瓣架，瓣架在球囊径向力下可受控的同心扩开，X线下可见的瓣膜尺寸标记；免水洗，甘油化处理技术，保持瓣叶组织湿润；改良缝合环设计，轻松进针；完全环上瓣和更紧凑的缝合环赋予瓣膜优异血流动力学。
|  | 11500A21 | 个
|  | 11500A23 | 个
|  | 11500A25 | 个
|  | 11500A27 | 个
|  | 11500A29 | 个
| 心脏瓣膜成形环（进口） | 5200M24 | 个 | 成形环采用Elgiloy合金环、聚酯膜、聚四氟乙烯线及硅橡胶制成。成形环为4条Elgiloy合金环点焊而成的多层结构，合金环边缘尖锐部分电解磨光，末端相互重叠，环间衬有聚酯膜。整个合金环和聚酯膜外的缝合环由聚酯布包裹硅橡胶构成。彩色标志线为绿色缝线，为聚四氟乙烯涂层的聚酯线，白色缝线为聚四氟乙烯线。前后双马鞍结构更生理提供修复耐久性；从D形演变趋于圆形覆盖更广的二尖瓣疾病谱；弹性全环
|  | 5200M26 | 个
|  | 5200M28 | 个
|  | 5200M30 | 个
|  | 5200M32 | 个
|  | 5200M34 | 个
|  | 5200M36 | 个
|  | 5200M38 | 个
|  | 5200M40 | 个
|  | 6200T24 | 个 | 该产品瓣环由一个钛芯组成。瓣环的缝合环由覆盖有一块无纺涤纶布和聚四氟乙烯缝线的硅橡胶构成，瓣环上有彩色标志，配有一个持环器。3D波浪形态的解剖性设计；在纵向，右心房血流方向保持弹性，帮助维持三尖瓣环在心动周期的生理运动；易植入交界标记，一刀释放持环器。全型号24-36mm
QHYYJ-2026051425 | 藻酸钙敷料（进口） | 10cmX10cm | 片 | 该产品是一个藻酸钙纤维垫，由藻酸钙纤维采用非编织粘结工艺制成。适用于体表中度到重度渗液的压疮和下肢静脉溃疡的覆盖，条状敷料可用于腔洞型伤口的填充。 1、有助于控制少量出血，藻酸钙接触渗液后释放钙离子，具有一定的止血作用。 2、易于贴合伤口轮廓，材质柔软，顺应性佳。 3、降低残留风险，先进的粘结工艺，凝胶湿性强度高，易于完整去除。 4、提供利于伤口愈合的湿性环境，高吸收性，快速凝胶化特性，防止焦痂形成，允许伤口收缩和气体交换，不粘连伤口，减少更换时对伤口的创伤，减轻患者痛苦。
|  | 5cmX5cm | 片 | 该产品是一个藻酸钙纤维垫，由藻酸钙纤维采用非编织粘结工艺制成。适用于体表中度到重度渗液的压疮和下肢静脉溃疡的覆盖，条状敷料可用于腔洞型伤口的填充。 1、有助于控制少量出血，藻酸钙接触渗液后释放钙离子，具有一定的止血作用。 2、易于贴合伤口轮廓，材质柔软，顺应性佳。 3、降低残留风险，先进的粘结工艺，凝胶湿性强度高，易于完整去除。 4、提供利于伤口愈合的湿性环境，高吸收性，快速凝胶化特性，防止焦痂形成，允许伤口收缩和气体交换，不粘连伤口，减少更换时对伤口的创伤，减轻患者痛苦。
QHYYJ-2026051426 | 气管插管固定器（国产） | CBV-TIF-A | 个 | 气管插管固定器由固定带、泡沫垫、螺丝、固定旋钮、牙垫、固定架主体组成。主体采用医用聚丙烯（PP）材质，固定带为涤纶材质，符合医用安全标准；固定方式：采用旋钮式调节固定，魔术贴绑带固定头部，固定可靠、调节方便；C型开口防护牙垫，有效避免气管插管被挤压、咬合；一次性使用，非无菌提供，适用气管插管规格：ID 6.0–9.0 mm； 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。
QHYYJ-2026051427 | 一次性使用流产包（国产） | 常规带裤腿 I型 | 包 | 1.口罩帽子一套。2.橡胶检查手套一副。3.治疗巾60X80，2块。 4.洞巾80X80cm 2块。5.包布100X100㎝（包布为淋膜无纺布，不能渗液），一块。6.60*90cm裤腿 1双
|  | 常规不带裤腿 I型 | 包 | 1.口罩帽子一套。2.橡胶检查手套一副。3.治疗巾60X80，2块。 4.洞巾80X80cm 2块。5.包布100X100㎝，一块（包布为淋膜无纺布，不能渗液）。
QHYYJ-2026051428 | 加温呼吸管路（国产） | H-180L | 套 | 加温呼吸管路用于湖南明康中锦高流量呼吸湿化治疗仪与面罩、鼻氧管之间的气路链接，向患者输送加温湿化气体。由螺纹加热管路、加湿水盒转接头、加湿水盒组成。 1:1比列配置一次性使用鼻氧管
QHYYJ-2026051429 | 一次性使用手术包（国产） | 定制腹腔镜包I型 | 包 | 1.外层（第一层）包布160X220cm，45克藏蓝色普抗SMMS布一块。 2.第二层包布160X220cm，50克亲水淋膜布一块。 3.盖单120X180cm，45克藏蓝色普抗SMMS布一块。 4.小治疗巾60X80，45克藏蓝色普抗SMMS布四块。 5.手术剖腹单，180X320，55克藏蓝色普抗SMMS布一块，刀囗位置加130X130集液层。 6.全包围加强型手术衣120X140cm，55克藏蓝色普抗SMMS布四件。 7.擦手巾35X35，70克全棉水刺布五块。 8.带显影腔镜探片五条。 9.带显影棉纱垫30X40X2p,纱织21sX21s，密度30X30带可探测线和手环五块。 10.大治疗巾90X180㎝，50克亲水淋膜布三块。 11.蓝色平底碗500毫升二个。 12.透明PP平底圆杯三个。 13.棉签12cm，三支。 14.外层（第一层）包装方法和第二层包装方法一致。15.医用弹力帽1个。16.颜色要求蓝色。
|  | 定制开腹包 II型 | 包 | 1.外层（第一层）包布160X220cm，45克蓝色普抗SMMS布一块。 2.第二层包布160X220cm，50克亲水淋膜布一块。 3.盖单120X180cm，45克蓝色普抗SMMS布一块。 4.小治疗巾60X80，45克蓝色普抗SMMS布四块。 5.手术剖腹单，180X320，55克蓝色普抗SMMS布一块，刀囗位置加130X130集液层。 6.全包围加强型手术衣120X140cm，55克蓝色普抗SMMS布四件。 7.擦手巾35X35，70克全棉水刺布五块。 8.带显影棉纱垫20X30X6p，纱织21sX21s，密度30X30带可探测线和手环二块。9.带显影棉纱垫30X40X2p,纱织21sX21s，密度30X30带可探测线和手环十块。10.大治疗巾90X180㎝，50克亲水淋膜布三块。 11.蓝色平底碗500毫升二个。 12.透明PP平底圆杯三个。 13.棉签12cm，三支。 14.外层（第一层）包装方法和第二层包装方法一致。 15.医用弹力帽1个。 16.颜色要求藏蓝色。
|  | 阴式包 | 包 | 1.外层（第一层）包布160X220cm，45克果绿色普抗SMMS布一块。 2.第二层包布160X220cm，50克亲水淋膜布一块。 3.盖单120X180cm，45克果绿色普抗SMMS布一块。 4.小治疗巾60X80，45克果绿色普抗SMMS布四块。 5.阴式剖腹单，180X320，55克果绿色普抗SMMS布一块，腹部刀囗位置加130X130集液层，腿侧下垂配置系带。 6.裤腿（包脚从脚尖至大腿中上段）长90cmx宽60cm1对。 7.全包围加强型手术衣120X140cm，55克果绿色普抗SMMS布四件。 8.擦手巾35X35，70克全棉水刺布五块。 9.带显影腔镜探片五条。 10.带显影棉纱垫30X40X2p纱织21sX21s，密度30X30带可探测线和手环10块。11.大治疗巾90X180㎝，50克亲水淋膜布二块。 12.蓝色平底碗500毫升二个。13.透明PP平底圆杯三个。 14.棉签12cm，三支。 15.外层（第一层）包装方法和第二层包装方法一致。16.医用弹力帽1个。 17.颜色要求果绿色。
QHYYJ-2026051430 | 造口护理用品附件 （皮肤保护膜）（进口） | 12021（120mm*160mm） | 片 | 1、皮肤保护膜单片独立包装， 2、主要成分为 无纺布、六甲基二硅醚、环戊硅氧烷、三甲基硅； 3、需与造口袋/造口底盘等造口护理用品配合使用。适用于造口周围皮肤的护理，或辅助造口袋/造口底盘的使用，以达到满足和提高造口人民生活质量的需求。 4、不含酒精、不含乳胶、无刺激、无刺痛；对皮肤低致敏、无刺激、温和亲肤。 5、防排泄物/黏胶刺激、减少损伤、辅助粘贴，具有速干、透气、防水、易使用、易剥离等性能
| 造口腰带 （进口） | 1970 | 个 | 1、长1070±50mm；宽28±1mm，厚度2±0.5mm， 2、由弹性带体 + 可调节卡扣，配合底盘扣使用，可自由调节。带体材质：90%棉 + 10%人造纤维（弹性松紧带）或：聚酰胺纤维、聚氨酯纤维、涤纶（高弹透气） ；卡扣材质：医用聚丙烯（PP），坚固耐用
| 造口护理用品附件 （防漏膏） （进口） | 12050 | 支 | 1、防漏膏(60g)需与造口袋/造口底盘等造口护理用品配使用。 2、由矿物油、聚异丁烯、多糖和明胶组成。 3、防漏膏膏体柔软，易涂抹、易塑形，可完美填平造口周围褶皱、疤痕、凹陷,由此在造口和造口底盘之间提供密封,丛而保护皮肤免受造口排泄物的影响;用于结肠/回肠/尿路造口护理，预防排泄物渗漏，保护造口周围皮肤； 4、不含酒精、不含乳胶、不含药物；对皮肤低致敏、无刺激、温和亲肤 5、内附挤膏器让产品无浪费。
| 造口袋（进口） | 05985 | 个 | 1、该产品属于一件式造口护理用品（剪孔范围10-70mm），底盘直径70mm，袋体容量约500ml； 2、尿路造口袋由底盘、复合薄膜、无纺布、排放阀和抗返流片组成。造口袋的复合薄膜材质为乙烯和聚偏二氯乙烯；无纺布的材质为聚酯纤维；封口器材质为聚异丁烯；过滤片材质为泡棉和活性炭；排放阀材质为聚苯乙烯-聚（乙烯-丁烯）-聚苯乙烯嵌段共聚物；抗返流片材质为聚乙烯。非灭菌产品，一次性使用。包装内附有过滤卡扣及造口量尺等配件； 3、用于造口排泄物的收集，为回肠、直肠、结肠造口和尿路造口的护理器械，产品接触完好皮肤，非无菌提供。
| 造口护理用品 （开口袋） （进口） | 01698 | 个 | 1、二件式造口护理产品，剪孔Ø60mm透明开口肠造口袋，袋体容量约500ml，非无菌提供。 2、结构及组成：肠造口袋由袋身、无纺布、连接环、扣环和封口夹组成。 3、该产品需将尺寸匹配的底盘和造口袋组合一起才能使用。该产品用于造口排泄物的收集。非灭菌产品，一次性使用。包装内附有过滤卡扣及造口量尺等配件。
| 造口护理用品（造口底盘） （进口） | 02833 | 个 | 1、二件式造口护理产品。造口底盘为平面底盘，由底盘粘胶、连接环和剪孔标尺组成。 2、该产品需将尺寸匹配的底盘和造口袋组合一起才能使用。非菌产品，一次性使用。 3、为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤，非无菌提供。 4、用于造口排泄物的收集
| 造口护肤粉 （进口） | 1907 | 支 | 1、造口护肤粉的主要成分是羧甲基纤维素钠（简称：CMC），瓜尔豆胶（Guar gum ）和黄原胶（Xanthan gum），为粉末状产品。 2、造口护肤粉25克/瓶，用于造口周围皮肤及失禁部位皮肤的保护；保护皮肤避免排泄物的刺激；
QHYYJ-2026051431 | 管道清洗刷（进口） | 长刷（BW-20T） | 根 | 长度2214mm，刷子外径：6mm，适用钳道直径2.8-4.2mm，可重复使用，不掉毛不折断，使用寿命长，材质为不锈钢弹簧软管，安全性高，质量好，耐用
|  | 短刷（MH-507） | 根 | 长度53mm，刷子直径：11mm，可重复使用，不掉毛不折断，使用寿命长，安全性高，材质为不锈钢弹簧软管，安全性高，质量好，耐用
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。