## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 招标参数
QHYYJ-2026081701 | 一次性使用膜式氧合器套包(国产） | ECK-7000 | 1能够提供同品牌完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和管路的预先连接好的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用7天，提供中文说明书为证； 2氧合器采用聚甲基戊烯材料（PMP），含肝素抗凝涂层； 3氧合器血流量范围：0.5-7升/分钟； 4气体最大流量≥14L/min； 5氧合器膜面积：≤2平方米； 6整个套包预充容量≤600ml； 7全磁悬浮离心泵头，预充量≤32ml； 8在最大血流量时，氧气转换率 ≥45ml/L；在最大血流量时，二氧化碳转换 率≥38ml/L； 9管路预链接：全肝素涂层覆盖；管路规格：直径3∕8英寸。
| 一次性使用动静脉插管（国产） | JM-28-550 | 1.动脉插管10Fr-24Fr，静脉插管12Fr-28Fr。 2.扩张器和插管稳定连接 ，避免移位。 3.不锈钢绕簧增强管体，柔韧抗弯折。 4.扩张器和插管衔接平滑，减少对血管损伤。 5.缝合翼与远端固定设计，有效固定插管，避免移位。 6.动脉插管引流段有侧孔，避免抖管，引血流量稳定。 7.内外肝素涂层，减少血小板积聚，支持14天长期循环
JM-26-550
JM-24-550
JM-22-550
JM-20-550
JM-18-550
JM-16-550
JM-14-300
JM-14-200
JM-14-115
JM-12-300
JM-12-200
JM-12-110
DM-24-150
DM-22-150
DM-20-150
DM-18-150
DM-16-150
DM-14-150
DM-14-115
DM-12-150
DM-12-110
DM-10-150
DM-10-105
| 体外循环穿刺套包（国产） | ECPK-150 | 1.逐级扩张，减少损伤。 2.扩展器规格：8F-28F，可按套包或单独型号配置。 3.导丝类型2种可选：角型亲水涂层导丝，J型不锈钢导丝。 4.角型亲水涂层导丝可全身显影
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。